 


ПАСПОРТ
На рентген дентальный стоматологический Max 70 HF\DC на мобильной стойке
Завод-изготовитель :
CSN, Италия
Заводской номер: _____________________
Рентгеновская система MAX 70 HF/DC состоит из следующих компонентов:

· Компьютеризированный пульт управления  для регулировки времени эмиссии и управления различными дополнительными функциями, укомплектован сенсорной клавиатурой и монохроматическим дисплеем.

-
Плата управления;

-
Рентгеновская голова TB3 для эмиссии рентгеновского излучения при различных значениях мощности (60-65-70 кВ)

-
Механический кронштейн одиночного пантографа.

-
Мобильная стойка на колесах
Так же возможен заказ дополнительного беспроводного оборудования SHOTMAX, который позволяет делать снимки на расстоянии от рентгена.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Рентгеновская система MAX70 HF/DC – это медицинское устройство, произведенное в соответствии со стандартами ЕС 60601-1 и 60601-2-7.

Устройство разработано для стоматологического использования и должно управляться рентгенологом или уполномоченным сотрудником. Перед началом использования оператор должен внимательно прочитать инструкцию по эксплуатации, включая данное руководство.

	ОБЪЕКТ
	ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Электрическая система
	а. В соответствии с Национальными стандартами по медицинскому использованию помещений

б. В соответствии с Национальными регуляциями по электрической системе в зданиях

в. Однофазное линейное напряжение 230 В +- 10%

Частота 50,60 Гц.

г. Минимальный кабельный участок 2,5 мм2: если электропроводные сети длинные и/или напряжение в сети низкое, кабельный участок также следует увеличить, чтобы предотвратить снижение напряжения.

д. Электросистема, подходящая для поставки необходимого напряжения, указанного на маркировке оборудования

е. Никакой другой прибор не должен быть присоединен к сети, к которой подключено рентгеновское оборудование.

ж. Линия электропитания с дифференцированным переключателем IAN не выше 0,01 А.

	Окружающая среда                                                                                                                                   
	БЕЗ опасности взрыва, БЕЗ герметизации                                                                                                                                   


Электромагнитная совместимость

Этот раздел содержит определенную информацию о соответствии изделия ЕС 60601-1-2.

Рентгеновская система – это электромедицинское оборудование, в отношении которого нужно соблюдать ряд мер предосторожностей по электромагнитной совместимости; меры должны предприниматься в соответствии с предоставленной информацией об электромагнитной совместимости. 

Мобильные коммуникативные устройства и портативные компьютеры могут влиять на медицинскую систему.

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЭМИССИИ

Руководство и декларация производителя – электромагнитная эмиссия

MAX70 HF/DC рентгенографическая система, предназначенная для использования в электромагнитной среде, описанной ниже. 

	Тест на эмиссию
	Совместимость
	Электромагнитная среда – руководство

	Радиочастотная эмиссия CISPR11
	Группа 1 класс B
	MAX70 HF/DC рентгенографическая система использует радиочастотную энергию только для внутренней работы. Поэтому ее радиочастотные эмиссии очень высоки и не могут вмешиваться в работу находящихся рядом электронных устройств.

	Радиочастотная эмиссия CISPR11
	Группа 1 класс В
	MAX70 HF/DC рентгенографическая система подходит для использования во всех учреждениях, включая домашние учреждения и прямо подключенные к общественной низковольтной сети питания, которая поставляется в строения для домашнего использования.                                                                                                                                   

	Гармоническая эмиссия                                                                                                                                   
	Класс А
	

	Колебания напряжения/ вспышки эмиссии
	Соответствие                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
	


ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ИММУНИТЕТ

Руководство и декларация изготовителя – электромагнитный иммунитет

MAX70 HF/DC рентгенографическая система, предназначенная для использования в электромагнитной среде, описанной ниже. 

	Тест на ИММУНИТЕТ                                                                                                                                 
	Уровень совместимости                                                                                                                                                                                                                                                                  
	Электромагнитная совместимость - руководство                                                                                                                                                                                                                                                                  

	Электростатическая разгрузка МЭК/ ЕН 61000-4-2                                                                                                                                                                                                                                                                  
	+/- 6кВ контакт

+/-8 кВ воздух                                                                                                                                 
	Полы должны быть деревянными, бетонными или керамическими. Если полы покрыты синтетическим материалом, относительная влажность должна быть как минимум 30%.

	Электрический быстрый переходный режим/взрыв МЭК/ЕН 61000-4-4
	+/-2 кВ питание

+/-1 кВ для линий входа/выхода
	Качество потребляемой мощности должно соответствовать качеству стандартного коммерческой или медицинской среды

	Волна МЭК/ЕН 61000-4-5
	+/- 1 кВдифференциальный режим

+/- 2 кВ стандартный режим
	Качество потребляемой мощности должно соответствовать качеству стандартного коммерческой или медицинской среды

	Падения напряжения, короткие паузы и изменения напряжения
	<5% Ut на 0,5 цикла

40% Ut на 05 цикла

70% Ut на 25 цикла

<5% Ut на 5 сек.                                                                                                                                 
	Качество потребляемой мощности должно соответствовать качеству стандартного коммерческой или медицинской среды

ПРИМЕЧАНИЕ: Ut – это мощность переменного тока перед применением тестового уровня

	Частота сети магнитного поля МЭК/ЕН 61000-4-8                                                                                                                                 
	3 А/м
	


ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ИММУНИТЕТ

Руководство и декларация изготовителя – электромагнитный иммунитет

MAX70 HF/DC рентгенографическая система, предназначенная для использования в электромагнитной среде, описанной ниже. 

	Тест на ИММУНИТЕТ
	Уровень совместимости
	Электромагнитная совместимость - руководство

	Проводимые радиочастоты МЭК 61000-4-6
	3В/м от 150 кГц до 80 МГц (для оборудования и систем, которые не являются жизнеобеспечивающими)
	Портативное и мобильное радиочастотное электромагнитное оборудование не должно использоваться ближе любой части MAX70 HF/DC рентгенографической системы, включая кабели, чем на рекомендованном расстоянии, рассчитываемом из уравнения, применяемого к частоте трансмиттера.

Рекомендуемое расстояние

d = 1,2√P
d = 1,2√P 80 МГц до 800МГц

d = 2,3√P 800 МГц 2,5 ГГц

Где Р – максимальная оценка выходной мощности трансмиттера в Ваттах (W) в соответствии с производителем трансмиттера, а d – рекомендованное разделительное расстояние в метрах (m).

Полевые силы от неподвижных радиочастотных трансмиттеров, что определено исследованием электромагнитного участка, должны быть ниже, чем уровень совместимости в каждом частотном диапазоне.

Возможны вмешательства  вблизи оборудования, имеющего следующий знак: [image: image1.wmf]


	Излучаемые радиочастоты МЭК 61000-4-3
	3 В/м от 80 МГц до 2.5 ГГц (для оборудования и систем, которые не являются жизнеобеспечивающими)                                                                                                                                 
	

	ПРИМЕЧАНИЕ 1: При 80 МГц и 800 МГц применяется более высокий частотный диапазон

ПРИМЕЧАНИЕ 2: Данные руководства могут не применяться во всех случаях. Электромагнитное распространение изменяется и подвергается поглощению и отражению от строений, объектов и людей.

а). Силы полей от неподвижных трансмиттеров, таких как базовые станции для радио- (мобильных/беспроводных) телефонов, наземных мобильных радио, AM и FM радиопередач, TV передач нельзя предсказать. Для оценки электромагнитной среды с неподвижными радиочастотными трансмиттерами следует произвести обзор электромагнитного участка. Если измеренная сила поля в месте, где используется рентгенографическая система MAX70 превышает допустимый уровень радиочастот, следует проверять нормальную работу системы MAX70HF/DC. Если обнаруживается неверная работа, необходимы дополнительные меры, такие как переориентирование, перемещение рентгенографической системы MAX70HF/DC.

б). В частотном диапазоне от 150 кГц до 80 МГц силы полей должны быть менее 3 В/м.


Рекомендуемое расстояние между портативными и мобильными радиочастотными приборами и рентгенографической системой MAX70 HF/DC
Рентгенографическая система MAX70 HF/DC предназначено для использования в электромагнитной среде, где регулируются колебания излучаемых радиочастот. Покупатель или пользователь системы может помочь предотвратить электромагнитное вмешательство, удостоверившись, что минимальное расстояние между портативным и мобильным радиочастотным оборудованием (трансмиттерами) и системой соблюдено, как рекомендовано ниже, согласно максимальной выходной мощности коммуникативного оборудования.

	Максимальная выходная мощность трансмиттера, Вт                                                                                                                                 
	Расстояние в соответствии с частотой трансмиттера, м                                                                                                                                 

	
	150 кГц до 80 МГц

d = 1,2 √P                                                                                                                                 
	80 МГц до 800 МГц

d = 1,2 √P
	800 МГц до 2,5 ГГц

d = 2,3 √P

	0,01
	0,12
	0,12
	0,23

	0,1
	0,38
	0,38
	0,73

	1
	1,2
	1,2
	2,3

	10
	3,8
	3,8
	7,3

	100
	12
	12
	23


Для трансмиттеров с максимальной выходной мощностью, не указанной выше, рекомендованное расстояние d в метрах (m) можно оценить с использованием уравнения, применяемого к частоте трансмиттера, где Р – максимальная оценка выходной мощности трансмиттера в ваттах (W) в соответствии с изготовителем трансмиттера.

ПРИМЕЧАНИЕ 1: На 80 МГц до 800 МГц применяется расстояние для более высокого частотного диапазона.

ПРИМЕЧАНИЕ 2: Данные руководства могут не применяться во всех случаях. Электромагнитное распространение изменяется и подвергается поглощению и отражению от строений, объектов и людей.

ОСНОВНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Рекомендуется, чтобы рентгеновское оборудование, кронштейн и любые другие присоединенные устройства подвергались проверке квалифицированным специалистом каждые 6 месяцев.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАЩИТЕ ОТ РАДИАЦИИ В ЗУБНЫХ РЕНТГЕНОГРАФИЧЕСКИХ КАБИНЕТАХ

1. Важно снижать дозу поглощенной радиации до самого низкого уровня как для пациента, так и для сотрудников стоматологического кабинета, даже если уровень ниже разрешенного предела.

2. Рекомендуется, чтобы рядом с пациентом во время процедуры персонал находился только по необходимости.

3. Важно, чтобы никто кроме пациента не находился в непосредственной близости к главному источнику радиации – рентгеновской трубки, для этого MAX70 оснащен дистанционным управлением, которое позволяет оператору не подходить к радиационному лучу ближе, чем на 2 метра.

4. Доктору и помощнику НЕ следует держать своими пальцами фильтры во рту пациента: рекомендуется проинструктировать пациента. Если это невозможно (дети, нетрудоспособные лица) – необходимо присутствие третьего лица с пинцетом, а также в защищенной от радиации одежде (перчатки, защитный фартук).

5. Важно соответствующим образом защитить репродуктивные органы пациента защитным фартуком; для полной защиты также предлагается надеть на пациента защитный воротник.

СПЕЦИФИКАЦИИ

MAX70 HF/DC – это высокотехнологичная рентгеновская система, спроектированная для стоматологической диагностики и произведенная в соответствии со стандартами для защиты от ионизирующей радиации, испускаемой медицинскими устройствами:

-  ЕН 60601-1

-  ЕН 60601-2-7

Прибор оснащен рентгеновской «головой» TB3, который удерживается на месте при помощи самоуравновешивания и всенаправленного кронштейна с одиночным пантографом, который может прикрепляться к стене через скобку. Рентгеновская трубка и высоковольтный трансформатор включены в рентегновскую «голову», погруженный в изолирующее масло без PCB.

Измерения фокального пятна и большая величина высокого напряжения (70кВ) позволяют получить более высокую четкость и оптимальное распределение деталей.

Рентгеновская трубка установлена таким образом, чтобы позволить оси луча максимально совпасть с центральной осью рентгена: это увеличивает радиационную мощность прибора, делает возможным работу короткими промежутками времени и с использованием быстрых пленок.

Работающая техника установлена на 70 кВ (можно уменьшить до 65 или 60 кВ) – 6 мА, следовательно, оператор должен установить время рентгена, программируя электронный таймер, которым управляет микропроцессор. Хотя расчет идеального времени рентгена должно основываться на опыте стоматолога, в меню таймера есть стандартные настройки времени для упрощения и ускорения процедуры выбора с учетом следующих параметров:

- выбранная техника

- области зубов, на которых будет проведено исследование

-  размер пациента

- чувствительность пленки

Время рентгена может быть выбрано также вручную от 0,01 сек. до 2,5 сек. с шагом в 0,01 сек.

Согласно установленным параметрам, электронный контур предложит соответствующее время рентгена, отобразив его на ЖК-дисплее.

Электронный контур HF/DC стабилизирует напряжение на рентгеновскую «голову»; эти предостережения предотвращают потребность в повторном облучении пленки, производя все процедуры правильно с первого раза.

В случае аномалий при работе микропроцессор останавливает процесс рентгена и отображает ошибку через сигнальный код (см. следующие страницы). 

Из соображений безопасности основной контроль устанавливает время отдыха, равное 60 периодам последней эмиссии; эти интервалы позволяют рентгеновской трубке охладиться.

Коллиматор, установленный на рентгеновской голове, предназначен для следующих целей:

- гарантирует правильное расстояние фокуса/кожи в 30 см в соответствии с длиной конуса;

- определяет направление луча и цели;

- ограничивает область радиации на наконечнике конуса (не более 6*6 см);

- обрисовывает в общих чертах форму области, устраняя эффект затененности;

- позволяет использовать различные методы рентгенографии.

Кроме того, гарантируется самое высокое требование безопасности при работе для оператора и пациента, система MAX70 также защищает и сама себя.

Для этого оборудование имеет несколько электрических, механических и радиологических защитных свойств:

- защита от удара электрическим током гарантирована заземлением;

- защита от утечки радиации, полученной внутренним ограждением рентгеновской «головы»;

- защита от возможного перегревания из-за расширенного использования в повторной последовательности, гарантированной резиновым легким, функция которого должна отвечать возможному масляному расширению из-за повышения температуры;

- защита от непрерывной работы согласно инструкциям, прибор разработан, чтобы не позволить произвести рентгеноскопию;

- защита от возможного длительного рентгеновского процесса из-за неверной работы таймера, с реле безопасности, которое останавливает электропитание генератора после 4,5 секунд эмиссии;

- защита от скачков напряжения при помощи стабилизирующего контура, который гарантирует очернение изображения и избавляет от необходимости повторять эмиссию;

- защита от случайных радиаций, вызванных разными ошибками, световыми и звуковыми сопровождениями, указывающими на прохождение рентгеновского процесса;

- особая защита кожи и получение дозы в соответствии с инструкциями, с использованием фильтра для «укрепления» радиации (1,5 мм толщиной алюминиевый фильтр);

- безопасность для оператора гарантируется отдаленным расположением пользовательского интерфейса;

- защита, предоставленная кнопкой «DEAD MAN»: эмиссия немедленно прекращается, если оператор нажимает эту кнопку.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

	Классификация
	Класс 1 тип В медицинское электрическое оборудование. В соответствии со стандартом ЕН 60601-1

	Прибор не должен работать с применением анестезирующей смеси, возгораемой от воздуха, кислорода или закиси азота                                                                                                                                 

	Уровень защиты от попадания воды
	Прибор не является водонепроницаемым                                                                                                                                 

	Уровень питания                                                                                                                                 
	Однофазовое, переменный ток 230 В (возможно 110В) при 50/60 Гц

	Поглощаемая мощность
	800 ВА максимум.                                                                                                                                 

	Плавкие защитные предохранители
	2x T5AH, 250В

	Рентгеновская трубка
	TB3


	Высокое напряжение
	Выбирается пользователем : 60, 65, 70 кВ Па

	Поток анодов
	6 мА

	Поток на начало отчета времени 
	0,6 мА сек (6мА x 0,1 сек.)

                                                                                                                                 

	Фокальное пятно                                                                                                                                                                                                                                                                  
	 0,8 x 0,8 мм

	Полная фильтрация                                                                                                                                 
	≥ 2 мм Алюминий                                                                                                                                 

	Дополнительная фильтрация
	1,5 мм Алюминий                                                                                                                                 

	Собственная фильтрация трубки
	Эквивалент 0,6 мм Al

	Предварительный нагрев
	2,5 секунды. Внимание: во время этого периода, низкое напряжение нагревает нить без эмиссии радиации. После 2, 5 сек. начинается на стоящая эмиссия.

	Утечка радиации                                                                                                                                 
	Ниже максимально разрешенной 0,25 mSV/ч (25mR/ч)

на 1 м от фокуса, с производительностью 1/60

	Производительность
	Время работы/отдыха = 1/60 (1/30 опционально, где возможно)                                                                                                                                 

	Коллиматор
	Цилиндр с коллиматором. 

Расстояние до кожи = 30 см (20 см по запросу). 

Поле облучения на  конце ≤ ø 60мм.

	Генератор высокого напряжения
	Однофазовый с добавочным сопротивлением

	Основной электронный контроль (таймер)
	Время работы от 0,01 до 2,55 сек. Максимум с шагом в   0,01 сек. ВНИМАНИЕ: рабочее время изменяется в 2,5 сек. Для нагревания трубки.

	Контроль над эмиссией рентгена
	“DEAD MAN” кнопка,  дополнительно с дистанционным управлением “SHOTMAX”, возможность соединить удаленную кнопку и нажатую кнопку (рекомендуется при наличии удаленной кнопки)

	Общая масса                                                                                                                                 
	25 кг

	Визуальная передача сигнала                                                                                                                                                                                                                                                                  
	На контрольной панели:

Горит зеленый: используется

Горит желтый: эмиссия в прогрессе

Горит красный: аномалия                                                                                                                                 

	Вспомогательная визуальная передача сигнала                                                                                                                                 
	Возможность соединения дополнительного зеленого цвета и горящего желтого

	Работа в условиях окружающей среды                                                                                                                                 
	Относит. влажность: максимум. 80%

Температура: 10 - 40°C
Давление: 800 – 1060 гПа

	Транспортировка в среде и условия хранения                                                                                                                                 
	Относит. влажность: 
максимум. 90%

Температура: 
             0 - 60°C
Давление: 
             700 -1060гПа                                                                                                                                 


СИМВОЛЫ

	[image: image2.jpg]



	Предупреждение МЕЖДУНАРОДНЫЙ СИМВОЛ опасности при рентгеновском облучении

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: если инструкции по работе и факторы не соблюдаются строго, возможна опасность для пациента и оператора. Прибором должен управлять только квалифицированный персонал, которому сообщается об опасностях и способах защиты                                                                                                                                 

	[image: image3.png]



	ТИП В СИМВОЛ ПРИБОРА

В соответствии с ЕН 60601-1опеределение уровня защиты при прямых и косвенных контактах

	~
	ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК                                                                                                                                 

	[image: image4.png]



	Символ для привлечения внимания к последующей информации в инструкции

	SN
	РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР ПРИБОРА

Используется для связи с техническим сервисом и/или производителем.



	N°
	РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР РЕНТГЕНОВСКОЙ  ТРУБКИ



	[image: image5.png]



	СОГЛАСОВАНИЕ С РЕГУЛИРОВКАМИ ЕС

Данный символ следует за номером, определяемым зарегистрированным лицом, которое удостоверяет и управляет этим согласованием.                                                                                                                                  

	[image: image6.jpg]



	ОТХОДЫ – ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ И ЭЛЕКТРОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (WEEE) – ЕВРОПЕЙСКАЯ ДИРЕКТИВА  2002/96/EC 

Символ на продукте или сопровождающих продукт документах указывает, что прибор нельзя рассматривать как бытовые отходы. Прибор должен быть передан на утилизацию в пункт сбора таких отходов.

Утилизация должна происходить в соответствии с местным законодательством.

За более подробной информацией по переработке данного продукта обратитесь, пожалуйста, в Ваш местный офис, в сервис по переработке или к дистрибьютору, у которого Вы приобрели прибор.                                                                                                                                 




Срок и условия гарантии.
Гарантия 12 месяцев. По вопросам технической поддержки, а также гарантийного ремонта просим обращаться по телефонам: (495) 221-45-56.

Покупатель:
_________________________________________________________
Продавец: 

Дата составления паспорта:


Подпись ответственного лица
Паспорт на оборудование фирмы CSN (Италия)


MAX70 HF/DC


Высокочастотная дентальная рентгеновская диагностическая установка








CSN Industrie Srl via Aquileja 43/B, 20092 Cinisello Balsamo MI - Italy


Ph. +39.2.6186111 - fax +39.2.61290676 – e-mail: 	� HYPERLINK "mailto:export@csn-industrie.it"��export@csn-industrie.it�











13

